包一：

【注射泵参数】

一、技术参数

1.注射精度±1.8%

▲2.速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h

▲3.注射泵需通过NMPA三类注册证，支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）

4.快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

5.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

6.注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推

7.7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式；

8.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

9.支持药物库，可储存5000种药物信息

10.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色

▲11.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

12.电池工作时间6.5小时@5ml/h，防异物及进液等级IP44

13.整机重量不超过1.7kg

▲14.输注泵支持接入同品牌中央监护系统，实现输注泵、监护仪、呼吸机信息同屏查看

二、质保期≥5年

三、使用期限≥10年

四、配置

| - 序号 | - 内容 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 主机 | - 台 | - 6 |

【输液泵参数】

一、技术参数

1.支持输血，输肠内营养功能，无需专用输血管路

2.输液精度±5%

3.速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h

4.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

5. 8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式

▲6.输液泵需通过NMPA三类注册证，支持使用镇痛，化疗，胰岛素药物输注

▲7.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持30种以上颜色

8.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

▲9.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

10.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警

11.具备上下两个空气传感器，可检测管路上下端的气泡大小

12.电池工作时间5小时@25ml/h，防异物及进液等级IP44

13.整机重量不超过1.5kg

二、质保期≥5年

三、使用期限≥10年

四、配置

| - 序号 | - 内容 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 主机 | - 台 | - 5 |
| - 2 | - 输液架 | - 个 | - 5 |