广汉市人民医院新增数字减影血管造影机应用项目

环境保护竣工验收监测报告                                          川泰（辐）验字 (2019)007号

建设项目竣工环境保护

验收监测报告

川泰(辐)验字[2019]007号

项目名称：广汉市人民医院新增数字减影血管造影机应用项目

委托单位：广汉市人民医院

四川泰安生科技咨询有限公司

二〇一九年六月
	项目名称：
	广汉市人民医院新增数字减影血管造影机
应用项目

	报告编号：
	川泰（辐）验字 (2019)007号

	监测机构：
	四川泰安生科技咨询有限公司

	法定代表人：
	马萍

	
	姓  名
	签  字

	项目负责人：
	袁精蔚
	

	报告编写人：
	李耀飞
	

	报告审核人：
	廖周勇
	

	报告签发人：
	


地址：四川省成都市高新区益新大道288 号 
邮编：615541
电话：(028)85570313                 
E-mail:  sctaiansheng@sohu.com
目  录

- 1 -1
前言


- 3 -1.1  项目和验收监测的由来


- 4 -1.2  验收监测项目的工程内容


- 4 -2  项目工程概况


- 4 -2.1  项目基本情况


- 4 -2.1.1  项目名称、地点、建设单位及性质


- 4 -2.1.2  项目工程内容、规模


- 5 -2.2  项目外环境关系


- 6 -2.3  项目平面布置及环境保护目标


- 6 -2.4  项目工艺流程及产污环节


- 8 -2.5  项目劳动定员及工作制度


- 8 -3  项目环评结论与批复要求


- 8 -3.1  项目环评结论


- 9 -3.3  项目实际建成情况和环评内容的差异


- 9 -4  验收监测评价标准


- 9 -5  验收监测结果


- 9 -5.1  监测因子及分析方法


- 9 -5.1.1  监测因子及点位的确定


- 10 -5.1.2  监测方法、来源及使用仪器


- 10 -5.2  验收监测质量控制和质量保证


- 10 -5.3  验收监测的实施


- 10 -5.3.1  验收监测期间的工况


- 11 -5.3.2  监测结果


- 11 -5.3.3  监测结果分析


- 12 -6  环境管理检查


- 12 -6.1  项目三同时执行情况


- 12 -6.2  环境保护设施建设及运行情况


- 13 -6.3  辐射安全管理及防护措施落实情况


- 14 -6.4  个人剂量检测情况检查


- 16 -7.1  验收结论


- 16 -7.2  要求及建议





1 前言
基本情况  
表1-1

	建设项目名称
	广汉市人民医院新增数字血管造影机应用项目

	建设单位名称
	广汉市人民医院

	建设项目性质
	新建  

	建设地点
	广汉市雒城镇汉口路75号广汉市人民医院综合楼1楼

	主要产品

名称
	医用血管造影X射线机（Ⅱ类射线装置）

	设计生产

能力
	广汉市人民医院在综合楼一楼DSA室内新增一台医用血管造影X射线机（简称:“DSA”，属于II类射线装置），机房面积41.4m2。

	实际生产

能力
	广汉市人民医院在综合楼一楼DSA室内新增一台医用血管造影X射线机（简称:“DSA”，属于II类射线装置），机房面积41.4m2。

	建设项目环评时间
	2019年3月
	开工建设时间
	2019年4月

	调试时间
	2019年5月
	验收现场监测时间
	2019年6月

	环评报表

审批部门
	德阳市生态环境局
	环评报告表

编制单位
	江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司

	环保设施设计单位
	医院总务科
	环保设施施工单位
	四川睿阳建设工程有限公司

	投资总概算（万元）
	600
	环保投资总概算（万元）
	31.87
	比例
	5.3%

	实际总概算（万元）
	600
	环保投资
	31.0
	比例
	5.2%

	验收
监测
依据
	建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度：

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015；

（2）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003；

（3）中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

（4）国务院449号令《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》；

（5）国家环境保护总局令第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》；

（6）国家环境保护总局令第31号《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》；

（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》环境保护部；

（8）《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》生态环境保护部。
建设项目竣工环境保护验收标准及技术规范：

（1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）；

（2）《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）；

（3）《环境地表γ辐射剂量率测量规范》（GB/T14583-93）；

（4）《四川省辐射污染防治条例》（2016年6月1日起实施）；

（5）《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》（川环函〔2016〕1400号）；

建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定：

（1）江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司《广汉市人民医院新增数字血管造影机应用项目环境影响报告表》；
（2）德阳市生态环境局《关于广汉市人民医院新增数字减影血管造影机应用建设项目环境影响报告表的批复》（德环审批[2019]41号）。


	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	验收监测评价标准：

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）。

标准限值：

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中规定的辐射工作人员接受的年剂量不超过20mSv，公众接受的年剂量不超过1mSv。按本项目环评批复(成环核〔2018〕复字46号)要求，并结合本项目实际情况，验收监测评价标准如表1-1。

表 1-1 本项目验收监测评价标准
照射类别

基本限值标准

剂量约束值/评价标准

职业照射

20mSv/a

5mSv/a

公众照射

1mSv/a

0.1mSv/a




1.1  项目和验收监测的由来

广汉市人民医院座落在广汉市城中心，始建于1929年，系国家三级乙等综合医院、爱婴医院、省级文明单位、德阳市廉政文化“八进”工作示范点。2018年1月1日，接受四川省人民医院托管，增挂“四川省人民医院医疗集团广汉医院”牌。是四川大学华西医院网络医院，成都医学院、成都中医药大学、四川中医药高等专科学院、重庆三峡医药高等专科学院等院校的定点实习医院。医院占地面积4.02万平方米，总建筑面积5.66万平方米，共两个病区，分别为院本部、妇产儿童病区。院本部位于广汉市雒城镇汉口路75号，妇产儿童病区位于广汉市佛山路东段7号。现有临床科室23个，其中重症医学科、心血管内科为德阳市医学重点专科，医技科室9个。编制床位520张，开放床位800张，洁净手术室12间。2017年，门、急诊诊疗65万余人次，出院病人3万余人次。
医院为了适应医疗保健事业和医院的发展需求，提高医疗服务质量，满足放射诊疗的需要，按计划在医院本部综合楼1层新增1台DSA，属于Ⅱ类射线装置。按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素和射线装置安全和防护条例》（国务院令第709号）和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（国家环保部令第18号）的规定和要求，委托江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司对该项目进行了环境影响评价，并取得了德阳市生态环境局对项目的批复“德环审批[2019]41号”，批复中同意了该项目的建设。在2019年6月取得了由四川省生态环境厅颁发的辐射安全许可证（川环辐证[00680]）。 
现项目已建设完成，按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》和国务院第709号令《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》的相关要求，建设项目必须进行环境保护竣工验收监测。广汉市人民医院按照要求委托四川泰安生科技咨询有限公司负责该项目部分机房的竣工验收监测工作。

我公司接受委托后，技术人员经过收集资料，现场调查和监测，于2019年5月编制完成该项目的竣工验收监测报告。

1.2  验收监测项目的工程内容

本次验收工程内容为：Ⅱ类射线装置医用血管造影X射线机（DSA）；

2  项目工程概况

2.1  项目基本情况

2.1.1  项目名称、地点、建设单位及性质

项目名称：广汉市人民医院新增数字血管造影机应用项目
建设地点：广汉市雒城镇汉口路75号广汉市人民医院综合楼1楼
建设单位：广汉市人民医院

建设性质：新建

2.1.2  项目工程内容、规模
本次建设内容包括Ⅱ类射线装置1台。

2.1.2.1 DSA室：本项目位于综合楼1楼，机房东侧为中医康复门诊，南侧为楼梯间，西侧为控制室和无菌间，北侧为过道和候诊区，楼上为设备科库房，楼下为地下停车场。

DSA室内安装了一台CGO-2100型（125kV；1000mA）医用血管造影X射线机，属于Ⅱ类射线装置，机房面积41.4m2（4.7m×8.8m），四周墙体均采用37cm混凝土实心砖防护，顶面为18cm厚现浇混凝土，地面为29cm现浇混凝土，机房门、控制室门以及无菌间门均采用4mm铅当量的防护门，观察窗采用4mm铅当量的防护玻璃，机房内采用排气扇进行通风换气。

本项目组成及主要环境问题见表3-1，主要原辅材料及能耗见表3-2，本项目使用的射线装置详细情况见表3-3。
表2-1  项目组成及主要环境问题

	名称
	建设内容
	主要环境问题
	与环评批复是否一致

	主体工程
	DSA室有效使用面积为41.4m2（8.8m×4.7m），四侧墙体均为37cm混凝土实心砖防护；屋顶为18cm现浇混凝土；地面为29cm现浇混凝土；观察窗和防护门均为4mmPb。新增一台DSA，额定管电压125kV，额定管电流1000mA。
	X射线、臭氧
	一致

	辅助工程
	控制室1间，建筑面积13.1m2；无菌间1间，建筑面积7.1m2。
	/
	一致

	公用工程
	排水、配电、供电和通讯系统等
	/
	一致

	环保工程
	废水处理依托医院院区已有污水管道和污水处理系统，医疗废物依托医院院区已有医疗固废收集系统进行处理；办公、生活垃圾依托院区已有生活垃圾收集系统进行处理。
	/
	一致


表2-2  主要原辅材料及能耗情况表

	类别
	名称
	使用量
	来源
	主要化学成分

	能

源
	煤（T）
	-
	-
	-

	
	电(KW)
	5万度
	市政电网
	-

	
	气(NM3)
	-
	-
	-

	水

量
	地表水
	-
	-
	-

	
	地下水
	-
	-
	-


表2-3  本项目使用的射线装置情况表

	序号
	装置名称
	型号
	设备参数
	管理类别
	使用场所

	1
	医用血管造影X射线机
	CG0-2100
	125kV 1000mA
	Ⅱ类
	DSA室


2.2  项目外环境关系

广汉市人民医院位于广汉市雒城镇汉口路75号（见附图1）。医院北侧为汉口路二段；南侧为房湖公园；东侧为武昌路南一段；西侧为房湖路。项目外环境关系图见附图2。

2.3  项目平面布置及环境保护目标

本项目DSA室位于医院综合楼一楼，综合楼楼一楼平面图见附图3。在本次验收监测中确定的环境保护目标及保护级别详见表2-4。

表2-4  本项目主要环境保护目标
	设备
	位置
	距离(m)
	保护对象
	人数
	照射类型
	剂量约束值（mSv）

	医用血管造影X射线机
	机房
	1~5
	医护人员/病人
	10
	职业照射/公众照射
	5.0/0.1

	
	控制室
	4~8
	医护人员
	5
	职业照射
	5.0

	
	中医康复科诊室
	4~10
	公众
	250
	公众照射
	0.1

	
	过道
	4~10
	公众
	200
	公众照射
	0.1

	
	无菌间
	4~8
	医护人员
	10
	职业照射
	0.1

	
	机房上层
	4~8
	医护人员
	50
	公众照射
	0.1


2.4  项目工艺流程及产污环节

验收监测时本次验收项目已完成建设，无环境遗留问题。在项目的运行期间，本文根据射线装置分类及用途，将该射线装置运行的工艺流程及产污环节分成以下几部分进行分析：

医用血管造影X射线机（DSA）适用于全身各部位血管的临床诊断和介入治疗。利用该系统的血管影像可指引导管插入到病变部位，形成药物灌注、栓塞、溶栓、扩张等介入治疗。
数字血管造影机通过电子计算机进行辅助成像。在注入造影剂之前，首先进行第一次成像，并用计算机将图像转换成数字信号储存起来。注入造影剂后，再次成像并转换成数字信号。两次数字相减，消除相同的信号，获得只有造影剂的血管图像。这种图像较以往所用的常规脑血管造影所显示的图像更清晰和直观，一些精细的血管结构亦能显示出来。且对比度分辨率高，减去了血管以外的背景，尤其使与骨骼重叠的血管能清楚显示；由于造影剂用量少，浓度低，损伤小、较安全；节省胶片使造影价格低于常规造影。注入的造影剂不含放射性，同时射线装置均采用先进的数字显影技术，不会产生废显影液、废定影液和废胶片。其简要流程及产污环节如图2-1所示。


[image: image1.emf]病人候诊 、 准备

向病人告知可能受到的辐射危害

病人进入机房 、 摆位

医生退出机房 DSA开机

拍片 ， 图像采集

医生进入机房 ， DSA脉冲透

视并输送造影导管

医生退出机房 ， 加压输送

造影液 ， DSA图像采集

医生进入机房 ， DSA脉冲透

视并配合介入治疗

治疗完毕 ， 关机

X

射线

X

射线 屏蔽

臭氧

臭氧


图2-1  医用血管造影X射线机（DSA）流程及产污环节图
　 通过图2-1可知，本项目医用血管造影X射线机（DSA）治疗过程中产生的主要污染物为X射线以及空气在电离作用下产生的少量臭氧。

本项目的工艺流程及产生的污染物与环评中一致。污染物产生、治理措施及排放情况见表2-5。

表2-5  项目主要污染物产生及处理情况

	内容

类型
	污染源
	污染物名称
	污染防治措施

	大气污染物
	射线装置
	臭氧
	机房通过排风扇进行通风换气

	水污

染物
	本次验收建设项目不产生污水

	固体

废物
	本次验收建设项目不产生固体废物

	噪声
	本次验收建设项目不产生噪声

	X射线
	在严格按照操作规程及相关规章制度操作，产生X射线经机房墙体、铅窗及装置自带屏蔽后所致职业照射和公众照射剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中所规定的限值要求，为环境可接受的水平。

	主要生态影响：本项目对生态无影响。


2.5  项目劳动定员及工作制度

（1）人员配置

本项目配置辐射工作人员17人。
（2）工作制度

按国家正常工作作息时间，即全年工作250天，平均每天8小时工作制。

（3）DSA曝光时间

根据环评中对本项目运营期的环境影响分析， DSA每年透视出束75小时，拍片4.2小时，单次照射最长时间20分钟，则医用血管造影X射线机DSA年累计曝光时间约80小时。

3  项目环评结论与批复要求

3.1  项目环评结论

项目环评认为：广汉市人民医院新增1台DSA项目符合实践正当化原则，已（拟）采取的辐射安全和防护措施适当，工作人员及公众受到的年有效剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。在落实本报告提出的各项污染防治和管理措施后，医院将具有与其所从事的辐射活动相适应的技术能力和具备相应的辐射安全防护措施，其设施运行对周围环境产生的影响较小，故从辐射环境保护角度论证，项目可行。
3.2  项目环评批复要求

德阳市生态环境局于2019年4月17日对本项目进行了批复（德环审批[2019]41号），批复具体要求如下：

（一）加强施工期的环境保护工作，严格按照报告表体出的有关要求，落实环保投资，落实各项辐射环境安全防护及污染防治措施，避免发生施工期环境扰民事件。

（二）确保辐射工作场所机房的墙体、门窗、屋顶及地下层屏蔽能力满足防护要求，各项辐射防护与安全联锁措施满足相关规定。

（三）完善核与辐射安全制度，将新增项目内容纳入全院核与辐射安全管理中，及时更新射线装置的台账等各项目档案资料。

（四）配备相应的辐射监测设备和辐射防护用品，并将新增辐射工作场所纳入辐射环境监测计划中。

（五）新增辐射从业人员应参加辐射安全和防护知识的培训，确保持证上岗。

3.3  项目实际建成情况和环评内容的差异

通过现场检查，本项目建设内容、建设地点、建设规模以及生产工艺流程、污染物产生的种类、污染物排放量、采取的污染治理措施与环评及批复中基本一致。

4  验收监测评价标准

本次验收监测执行的电离辐射标准为：

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的相关标准限值（职业人员年剂量限值为20mSv，公众年剂量限值为1mSv）。职业人员取5mSv作为剂量约束值，公众取0.1mSv作为剂量约束值。
5  验收监测结果

5.1  监测因子及分析方法

5.1.1  监测因子及点位的确定

通过对本项目运行过程中污染源项调查，本项目在利用射线装置进行影像检查时污染因子主要为X射线，由此确定本项目监测因子为X-γ辐射剂量率。

X-γ辐射剂量率监测点位主要包含职业人员的操作位、铅玻璃、控制室门，以及机房外围公众区域的机房门、机房外围墙面或者其他公众能接触到射线的区域。

以上各监测布点能够科学反映医院射线装置机房周围的辐射水平、人员受照情况，点位布设符合技术规范要求。监测布点示意图见附件监测报告川泰（辐）验 [2019]001号。
5.1.2  监测方法、来源及使用仪器

监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表5-1。

表5-1  监测方法及方法来源

	监测项目
	监测方法
	方法来源

	X-γ辐射剂量率
	《辐射环境监测技术规范》
	HJ/T61-2001

	
	《环境地表γ辐射剂量率测定规范》
	GB/T14583-93


5.2  验收监测质量控制和质量保证

本次测量所用的仪器性能参数均符合国家标准方法的要求，均有有效的国家计量部门检定的合格证书，并有良好的日常质量控制程序。数据分析及处理采用国家标准中相关的数据处理方法，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。本次验收监测所使用的仪器情况见下页表6-2。
表5-2  监测所使用的仪器情况

	监测项目
	监测设备
	使用环境
	备注

	
	名称及编号
	技术指标
	检定情况
	
	

	X-γ辐射剂量率
	451P加压电离室巡测仪
编号：SCTAS1037

	①能响范围：

＞25keV

②测量范围：0-50mSv·h-1
	检定结果：合格
检定单位：中国测试技术研究院
检定有效期：2018.10.1-2019.9.30
	符合仪器

使用条件
	/


5.3  验收监测的实施

5.3.1  验收监测期间的工况

2019年5月22日，四川泰安生科技咨询有限公司派出的监测技术人员在建设单位负责人的陪同下，对本项目进行了竣工环保验收监测。监测时，本项目各射线装置运行工况见表6-3。
表5-3    监测时各射线装置运行工况

	序号
	射线装置名称
	型号
	额定工况
	监测工况
	使用场所

	1
	医用血管造影X射线机（DSA）
	CG0-2100
	125kV  1000mA
	120kV、40mA
	DSA室


本次监测时该射线装置开机工况均为医院日常使用最大工况，能反映医院在使用各射线装置进行诊疗时各场所周围辐射环境水平，符合验收监测工况要求。

5.3.2  监测结果

DSA室CG0-2100型医用血管造影X射线机（DSA）
	序号
	检测位置
	检测结果μSv·h-1  
	标准差 

	1
	机房门左缝
	0.18 
	0.008 

	2
	机房门中央
	0.18 
	0.014 

	3
	机房门右缝
	0.18 
	0.017 

	4
	控制室门左缝
	0.18 
	0.017 

	5
	控制室门中央
	0.18 
	0.021 

	6
	控制室门右缝
	0.17 
	0.012 

	7
	无菌间机房门左缝
	0.18 
	0.012 

	8
	无菌间机房门中央
	0.18 
	0.021 

	9
	无菌间机房门有缝
	0.18 
	0.012 

	10
	观察窗左沿
	0.17 
	0.012 

	11
	观察窗中央
	0.18 
	0.012 

	12
	观察窗右沿
	0.17 
	0.012 

	13
	候诊位
	0.15 
	0.009 

	14
	电缆孔
	0.18 
	0.012 

	15
	控制室内操作位
	0.17 
	0.017 

	16
	东墙外侧
	0.18 
	0.016 

	17
	南墙外侧
	0.18 
	0.017 

	18
	西墙外侧
	0.18 
	0.012 

	19
	北墙外侧
	0.18 
	0.012 

	20
	上层
	0.18 
	0.017 

	21
	下层
	0.18 
	0.017 

	22
	未曝光时检测值
	0.11 
	0.009 


注：监测结果未扣除环境辐射本底值。

5.3.3  监测结果分析

我公司受广汉市人民医院委托对位于该医院综合楼一楼DSA室的辐射环境和防护情况进行监测，监测时射线装置正常运行并采用较大工作条件。

调查显示本次验收所涉及的射线装置DSA年曝光时间约80h，对职业人员居留因子取1，公众人员居留因子取1/4，射线装置所致最大年有效剂量如下表：

	序号
	机房名称
	装置名称
	职业人员（mSv/a）
	公众人员（mSv/a）

	1
	DSA室
	医用血管造影X射线机（DSA）
	0.006
	0.001


注：计算结果已扣除环境本底值。

由监测结果得知职业人员接触区域（观察窗、操作位、电缆孔等）的辐射监测结果在0.17～0.18μSv·h-1范围内，扣除本底后射线装置所致职业人员年有效剂量最大为0.014mSv，低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002) 中规定20mSv/a的剂量限值和5mSv/a的剂量控制目标值。

由监测结果得知公众人员接触区域（机房门、候诊位、上层等）的辐射监测结果在0.15～0.18μSv·h-1范围内，扣除本底后射线装置所致公众人员年有效剂量最大为0.004mSv，低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002) 中1mSv/a的剂量限值和0.1mSv/a的剂量控制目标值。
6  环境管理检查

6.1  项目三同时执行情况

本项目属新建项目，通过现场检查情况，本项目的环保工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运营，满足“三同时”的要求，落实了环境影响评价报告提出的各项污染防治措施。

6.2  环境保护设施建设及运行情况
根据项目环评及批复文件的要求，同时对照《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》中对DSS辐射安全设施的要求，需投入的环保设施落实情况见表6-1。 

表6-1  环保设施落实情况一览表

	项目
	环保设施
	投资金额

（万元）
	落实情况
	整改要求

	
	操作台和床体紧急制动装置各1套
	1.0
	已落实
	

	
	抽排风系统1套
	10
	已安装，室内空气良好，通风正常
	——

	
	铅衣、铅帽、铅眼镜、铅围脖、铅围裙（方形）5套、铅防护吊帘1套
	5.0
	已配备
	——

	
	警示标志、警示灯1套
	1.5
	已安装
	——

	
	门灯连锁1套
	
	已安装
	——

	
	个人剂量报警仪
	0.5
	已配备
	——

	
	个人剂量计
	1.0
	已配备
	——

	
	对讲装置1套
	1.0
	已配备
	——

	
	便携式辐射监测仪1台
	1.0
	已配备
	——

	
	射线装置工作场所监测费用
	3.0
	已落实
	——

	
	辐射工作人员、管理人员及应急人员的组织培训
	7.0
	已落实
	——

	环保投资总计（万元）
	31.0


6.3  辐射安全管理及防护措施落实情况

本项目辐射安全管理及防护措施落实情况见表6-2，项目环评批复要求与实际执行情况见表6-3。
表6-2  辐射安全管理及防护措施环评要求与实际完成对照一览表

	项目
	环评要求
	现场检查情况
	整改完善要求

	安全和辐射防护管理机构
	有相应的辐射安全管理机构负责辐射安全
	医院成立了以分管医技副院长吴湘军为组长的辐射安全和防护管理委员会，并明确了成员组成及职责
	——

	人员配置及个人剂量管理
	有专门的辐射工作人员，并全部经培训考核后持证上岗
	本项目配置的5名辐射工作人员配合合格证已到期，剩余人员未参加培训。
	尽快安排辐射工作人员参加培训和复训，持证上岗

	
	工作人员配备个人剂量计，建立个人剂量档案和个人健康档案
	医院已为放射科5名辐射工作人员配备个人剂量计，定期送检，并建立了个人健康剂量管理档案，新增的12名辐射工作人员已佩戴计，个人剂量监测并建立档案 
	——

	安全和防护管理规章制度
	各种规章管理制度
	制定了《放射科安全防护与质量保证制度》、《放射检查受检者防护制度》、《辐射工作设备操作规程和使用制度》、《放射工作人员健康管理制度》、《辐安全和防护设施维护维修制度》、《放射安全操作规章制度》、《放射防护安全责任制度》、《辐射工作人员培训制度》、《放射科工作人员个人剂量管理制度》、《放射工作人员防护制度》、《放射科工作场所及个人剂量监测规定》、《射线装置台账管理制度》、《广汉市人民医院放射事件应急处理预案》等制度
	——

	分区

管理
	放射性工作场所应实行分区管理制度
	医院对辐射工作区域进行了分区管理，设置了警示标志，划分了控制区、监督区
	——

	辐射事故应急措施
	制定放射性事故应急预案
	制定了《广汉市人民医院放射事件应急处理预案》
	——


表6-3 环评批复要求与执行情况对照一览表

	环评批复要求
	执行情况
	整改完善要求

	加强施工期的环境保护工作，严格按照报告表体出的有关要求，落实环保投资，落实各项辐射环境安全防护及污染防治措施，避免发生施工期环境扰民事件。
	医院已按环评要求落实了环保投资，制定了各项辐射环境安全防护及污染防治措施。
	——

	确保辐射工作场所机房的墙体、门窗、屋顶及地下层屏蔽能力满足防护要求，各项辐射防护与安全联锁措施满足相关规定。
	本项目机房的墙体、门窗、屋顶及地下层屏蔽能力均满足防护要求。
	定期开展对联锁装置的自主检查并做记录

	完善核与辐射安全制度，将新增项目内容纳入全院核与辐射安全管理中，及时更新射线装置的台账等各项目档案资料。
	已完善各辐射安全制度。
	——

	配备相应的辐射监测设备和辐射防护用品，并将新增辐射工作场所纳入辐射环境监测计划中。
	已配备相应的辐射监测设备和辐射防护用品
	——

	新增辐射从业人员应参加辐射安全和防护知识的培训，确保持证上岗。
	计划安排辐射工作人员参加射安全和防护知识的培训
	尽快安排辐射工作人员参加射安全和防护知识的培训


表6-4《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》建设单位不得提出验收合格的情况对照一览表

	要求
	现场检查情况
	整改完善要求

	（一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；
	不属于
	——

	（二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；
	不属于
	——

	（三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；
	不属于
	——

	（四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；
	不属于
	——

	（五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；
	不属于
	——

	（六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；
	不属于
	——

	（七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；
	不属于
	——

	（八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；
	不属于
	——

	（九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。
	不属于
	——


6.4  个人剂量检测情况检查

原放射科5名辐射工作人员提供了最近四个季度的个人剂量报告，其中年剂量当量最大值为0.6mSv（尹觅），未超过规定的剂量限值。医院已为新岗位人员配备了个人剂量计。

验收结论、要求及建议

7.1  验收结论

广汉市人民医院新增数字减影血管造影机应用项目实际建设内容为：
DSA室：位于综合楼一楼，机房内安装了一台CGO-2100型（125kV；1000mA）医用血管造影X射线机，属Ⅱ类射线装置。

通过现场检查，本项目的建设内容、建设地点、建设规模以及生产工艺流程、污染物产生的种类、污染物排放量、采取的污染治理措施与环评及批复中基本一致。

根据现场监测结果，本项目在正常运行时对周围环境的影响符合环评文件的要求，对职业人员和公众的照射符合国家相关标准及项目环评中确定的管理限值要求，本次验收监测数据合格。

医院各辐射场所防护及环保设施已落实，管理制度健全，在按照本报告提出的完善措施落实后，医院可根据国家相关标准规定自行组织验收。

7.2  要求及建议

（1）医院需按照要求定期开展自主监测，并记录和存档备查。

（2）医院应定期开展辐射事故应急演练。每年应按时上交年度辐射安全自查评估报告。


































































PAGE  

_1582797772.vsd
病人候诊、准备


向病人告知可能受到的辐射危害


病人进入机房、摆位


医生退出机房DS�

医生进入机房，DSA脉冲透视并输送造影导管


医生退出机房，加压输送造影液，DSA图像采集


医生进入机房，DSA脉冲透视并配合介入治疗


治疗完毕，关机


X射线


屏蔽


臭氧



