X射线管组件参数

1. 小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm；
2. 阳极转速范围≥3000 r/min
3. 阳极材料：RT-TZM；
4. 固有滤过：≤0.7 mm铝片；
5. 阳极最大热容量：≥300 kHU；
6. 标称X射线管电压：≥150 KV；
7. 最大灯丝电流：≥5A；
8. 管组件净重：≤15kg；
9. 最大连续热耗散：≥120W；
10. 最小总滤过：≤1.5mm Aleq；
11. ▲球管适用于深圳迈瑞MibiEye 700P移动式X射线机且满足设备注册证要求。（提供注册证）
12. ★供应商交货时需提供球管原厂出货记录等证明文件已确保为合法的全新原厂球管。（提供承诺函）

售后服务

★供应商在提供球管安装后，对我院设备“深圳迈瑞MibiEye 700P移动式X射线机”提供整机全保1年的服务。（提供承诺函）