## Sheet1
低值易损小设备需求
序号 | 设备名称 | 设备价格（控制价格） | 功能及主要技术参数 | 设备保修期限
1 | 便携式吸痰器 | 750元/台 | 功能：供吸脓血、痰粘稠液体用 产品技术参数：1.高负压、低流量。 2. 电源：AC220V,50Hz 3.输入功率：90VA。 4.极限负压值：≥0.06MPa。 5.负压调节范围：0.02MPa至极限负压值。 6.抽气速率：≥15L/min。 7.熔丝管：F1.5AL250V,5X20。 8.贮液瓶：1000mL,一只。 9.噪音：≤65dB(A)。 10.净重：≤4kg。 11.外形尺寸：280X196X285(mm)±5%。 | 1年
2 | 额带反光镜 | 42元/个 | 1、规格型号：ø80、ø90。 2、功能：供耳鼻喉科检查及手术时作反射聚光照明用。 3、主要参数： （1）额带反光镜的反射率≥85%。 （2）额带反光镜的焦距误差不超过150mm±10%。 （3）镜片座应能按使用需要作任意方向转动，转动时应轻松灵活。 | 1年
3 | 非接触式红外体温仪 | 55元/台 | 1、测量范围：32℃~42.9℃。 2、测量精度：±0.2℃（35℃~42℃）±0.3℃（35℃~42℃外）。 3、记忆组数：99组。 4、工作温度：16℃~35℃。 5、测试原理：通过测量额头的热辐射来显示被测对象的体温。 | 1年
4 | 负压吸引装置瓶 | 95元/个 | 1、产品主要使用范围：主要用于医用中心吸引系统，共医疗单位作吸脓、血、痰及分泌物等用，主要在负压下工作。 2、工作压力：-0.1~0 Mpa。 3、流量：0~35 L/min（可调）。 4、当废液至瓶体最大刻度标定容量时，浮子应能封住吸引口，自动停止吸引，自带防溢阀，在液体抽满时自动闭管路，防止污物倒吸到负压系统管路中。 5、吸引器与气源接头的配合应有良好的互换性，装卸方便，锁紧可靠，在最高工作压力下与接头连接不应有泄露现象。 6、瓶体采用PE或PC 材质，并可分耐高温型和普通型，可重复性使用。 7、集液瓶≧1L。 8、采用医用胶管进行液体导流。 | 1年
5 | 高速气涡轮手机 | 380元/台 | 一、功能：适用于医务人员在口腔治疗过程中，用来夹持牙科车针，进行钻、磨和切削牙齿用。 二、产品技术参数：1.噪音:≦70dB；2.消毒范围:135土1°；3.雾化气压:0.20kg；4.气压:0.20-0.25kg；5.按压夹持力:≧2.5kg；6.转速:36.0000-42.0000转；7适用车针:&1.59mm-&1.60mm；8轴承配置:2.38/2.78陶瓷轴承。 | 3个月
6 | 观片灯 | 450元/台 | 一、功能：用于观察X射线胶片 二、产品技术参数：1、按 GB 9706.1―2007 医用电气设备 第 1 部分：安全通用要求：电击。 2、防护分类为Ⅰ类。 3、电源电圧：220V 频率：50Hz 输入功率(VA)：≥ 40W 4、观察屏亮度：3000cd/㎡±10%。 5、观察屏均匀度：>70%。 6、LED 光源寿命:≥10000 h。 7、良好的启动特性：设定起动电压为 180V-240V 宽电压，应能在 1min。 8、镇流器性能要求应符合 GB/T14044 标准。 9、外壳漏电流：正常使用时外壳的对地电压不超过交流 30V。 10、光照度：≥2000～3000cd/㎡ 。 11、产品尺寸：790*500*100（mm） ±10%。 12、观察屏尺寸：720*430（mm）±10%。 | 6个月
7 | 观片灯 | 280元/台 | 一、功能：用于观察X射线胶片。 二、产品技术参数： 1、按 GB 9706.1―2007 医用电气设备 第 1 部分：安全通用要求：电击。 2、防护分类为Ⅰ类。 3、电源电圧：220V 频率：50Hz 输入功率(VA)：≥ 20W 4、观察屏亮度：3000cd/㎡±10%。 5、观察屏均匀度：>70% 。 6、LED 光源寿命:≥10000 h 。 7、良好的启动特性：设定起动电压为 180V-240V 宽电压，应能在 1min。 8 、镇流器性能要求应符合 GB/T14044 标准 。 9 、外壳漏电流：正常使用时外壳的对地电压不超过交流 30V 10、光照度：≥2000～3000cd/㎡ 11、产品尺寸：430*500*100（mm）±10%。 12、观察屏尺寸：360*430（mm）±10%。 | 6个月
8 | 脉冲电疗仪 | 530元/台 | 1.五种输出波形：连续、断续、疏密、起伏、起止波形。 2.基波脉冲频率范围在1.2~55Hz±30%,脉冲宽度0.6ms± 0.15ms。 3.输出脉冲波形具有低频、低压、脉宽宽特点。 4.输出电流限值，负栽为1000Ω时输出电流有效值小于10mA。 5.最大输出功率1000Ω负载下0.09VA,各组输出强度单独可调。 6.有辅助探测穴位功能，音乐提示功能、定时功能、电源交直流转换功能，开机安全保护功能。 7.输出直流分量为0。 | 1年
9 | 医疗用波动喷气气垫 | 620元/台 | 1.床垫气条使用材料：优质尼龙复合医用级PVC布料，气条布料厚度：≥0.32mm。 2、▲气条数量24条。 3、床席具有两管波动功能。 4、气条8条有激光打孔的喷气孔，保持病人病人背部空气流通，有效防止细菌滋生。 5. ▲每套床垫配置有PU钮扣式床罩，PU床罩需提供中文版本抗菌、阻燃检测报告。 6.每套配备用气条≥1条。 7、床垫最大承受重量≥135kg 8.床席充气后尺寸（长*宽*高）：200CM±5CM*86CM±2CM*7.5CM±1CM。 9、主机工作电压、频率：220V 50HZ。， 10、气泵压力范围：50~110mmHg，气泵流量范围：7~8升/分钟。 11、交替波动周期：10-12分钟。 12、主机带一键控制静态功能。 13、功能：供卧床病人作防治褥疮用。 | 1年
10 | 手术辅助照明灯-手术无影灯 | 500元/台 | 1、用于手术室手术辅助照明。 2、电源：220V 50HZ。 3、功率：25W。4、色温：3000+500K。 5、照度：≥12000LUX。 | 1年
11 | 特定电磁波谱治疗仪 | 380元/台 | 一、功能：产品适用于软组织损伤、产科手术后的伤口愈合、颈肩腰腿痛、骨关节炎的辅助治疗，促进人体局部血液循环、缓解神经肌肉疼痛。 二产品参数： 1、产品式样：立式双⼩头； 2、输⼊功率：460W； 3、计时⽅式：机械定时（0-60分钟或常通）； 4、治疗板直径：124mm平面元素板； 5、⽀臂提升范围：30-1200mm； 6、⽀臂伸缩范围：20-800mm； 7、治疗头⽅位⻆：0-360。 | 1年
12 | 特定电磁波谱治疗仪 | 230元/台 | 1、产品式样:立式单头; 2、输入功率:460W; 3、电源电压:AC220V，50Hz； 4、工作环境:环境温度:5C~40C; 5、相对湿度:<80%； 6、波长范围:2um ~25um； 7、计时方式:机械定时(0-60分钟或常通); 8、治疗板直径:124mm 平面元素板; 9、支臂提升范围:30-1200mm; 10、支臂伸缩范围:20-800mm; 11、治疗头方位角:0-360°； 12、治疗头俯仰角:0-270°。 13、功能：产品适用于软组织损伤、产科手术后的伤口愈合、颈肩腰腿痛、骨关节炎的辅助治疗，促进人体局部血液循环、缓解神经肌肉疼痛。 | 1年
13 | 压缩雾化器 | 260元/台 | 一、功能：将液态药物雾化供患者吸入。 二、产品参数：1、输入电压：AC220V士10%；2、气体压力:60kPa~130kPa；3、气体流量：大于等于8L/min；4、药物残留量≤0.7ml；5、整机噪声≤60dB。 | 1年
14 | 氧压表（浮标式氧气吸入器） | 125元/台 | 1、流量计调节范围：1-10L/min,基本误差最大不超过±4%。 2、安全阀自动排气压力:0.35±0.05MPa。 3、压力表应符合JB/T9271的规定，精度为2.5级。 4、潮化瓶应洁净，无色透明或半透明。 5、吸入器各连接部位应牢固，不应有漏气现象，高压部分在输入12MPa-15MPa的压力时，减压后应能降至0.2-0.3MPa压力范围内。 6、功能：用于急救给氧和缺氧病人氧气吸入 | 1年
15 | 药物振荡器 | 300元/台 | 一、功能：用于抗生素药物震荡。 二、产品技术参数：1.工作量1~20瓶/次；2.振动频率≥ 1200次/分钟 ；3.振幅 ≤8mm；4.功率 10W；5.外形尺寸 (220×230×200)mm±5% ；6.重量≤ 2.2kg；7.电源(220±22)V、(50±1)Hz 注:药瓶直径：(15~30)mm、高度(30~60)、质量≤ 40g/瓶。 | 1年
16 | 指夹式脉搏血氧仪 | 190元/个 | 一、功能：用于对患者的脉搏氧饱和度、脉率进行监测。 二、产品技术参数：1、测量范围：35~100%，精度：±2%(70~100%) ,0~69%无定义。分辨率：1%。 2、脉率测量范围：30-250 bpm，精度：±2 bpm，分辨率：1bpm。 3、显示方式：SpO2显示：一位2段和两位7段红色发光二极管，PR显示：三位7段红色数码管，脉搏强度/电池电量显示：一个6段条形红色数码管柱图。 4、大气压：工作：86 KPa ~106 KPa。 5、电源要求电池类型：两节1.5V通用AAA碱性电池或可充电电池。 6、尺寸63 (H) x 34 (W) x 33 (D) mm±5%。 7、重量50克（包括电池）±5%。 | 1年
17 | 氧气吸入器 | 75元/台 | 一、工作原理 1、供氧系统氧气吸入器是用于医疗单位作急救给氧和对缺氧病人进行氧气吸入用，对氧气具有过滤、湿化、调节和指示流量等功能，是医用中心供氧系统的必要器械。 二、主要技术参数 1、快速插头：应能顺利插入、去除、不漏气（德标，国标，英标，法标，澳标，日标，美标等多种插头）。 2、适用气体：医用氧气。 3、流量范围：1~10L/min,1~15L/min。 4、输入输出：0.4MPa~0.5MPa。 5、安全阀排气压力：0.17MPa±0.05MPa。 6、输氧接头：锥度接头最大的外径Φ8mm±0.5mm。 7、主体部分件100%黄铜加工并经镀铬处理。 | 1年
18 | 中频治疗仪 | 950元/台 | 一、主要技术参数 1、供电电源：AC 220V 50Hz 输入功率：65VA。 2、环境温度：+10℃~+40℃ 环境湿度：30%～75% 大气压力：700hpa～1060hpa *3、中频频率：1kHz～10kHz 误差： ±30%。 ▲4、脉冲宽度: 50us～500us ▲5、调制波频率：0～440Hz ▲6、调制幅度：0～100% 7、输出方式： ①电脑中频（中、低频双向电流） ②温热输出（0～3 档可调温热输出）。 8、调制波形：基波：脉冲方波，调制波：指数波、前三角波、后三角波、等幅波、正弦波、三角波、阶梯波。 9、最大输出电流： 最大输出电流的有效值不大于 100mA。 10、断路提示及恢复：本产品在工作过程中（输出剂量大于 10），若输出断 路，黄色指示灯亮。若输出断路故障消除，黄色指示灯灭。 11、加热状态下极板温度不高于 60℃ 12、连续运行工作时间:不低于 4 小时。 13、本产品主要由主机、输出电极、导线组成。 14、本产品具有 2 个输出通道、1 块显示区域。 15、运输和贮存的环境条件： 环境温度:-20℃~55℃ 环境湿度: ≤95% 大气压力:700hpa～1060hpa。 二、功能设置 ▲输出断路预警功能，有效预防电击患者现象。 ▲电极板、连接线检测功能。 ▲两通道独立输出 互不干扰。 。 功能：具有镇痛、改善局部血液循环、促进炎症消散、软化瘢痕、松解粘连、兴奋神经肌肉的作用。 | 1年
19 | 电动吸引器 | 1080元/台 | 一、功能：用于吸除患者气道内分泌物和手术时吸除患者体内渗出液和冲洗液 。 二、产品技术参数：1、电源电压：AC220V±10%，50Hz±1Hz。 2、输入功率：≤180VA。 3、吸引泵：活塞泵。 4、极限负压值：≥0.09MPa（760mmHg）。 5、负压调节范围：0.02MPa-极限负压值。 6、噪声：≤65dB(A)。 7、抽气速率：≥20L/min。 8、贮液瓶容量：2500mL/只，配置2只。 9、熔丝管：F2AL250V，Φ5*20。 10、重量：≤15.5kg。 11、外形尺寸：360*320*480mm±5%。 | 1年