- 经外周中心静脉导管套装的技术要求

- 1. 导管材质：必须采用医用级硅胶材料。

- 具体要求如下：

- 生物相容性： 具有极佳的生物相容性，能最大限度降低静脉炎、血栓形成及组织排异反应的风险。

- 柔软度与韧性： 导管体部应具备优异的柔软度，以减少对血管内膜的刺激和损伤，提升患者留置期间的舒适度。同时需具备足够的韧性，确保在置入过程中不易打折、破损，并能承受日常输液治疗的压力。

- 抗打折性能： 建议导管具有特殊的结构性设计（如某些强化型结构），显著增强其抗打折性能，尤其在关节活动部位，能保证输液通畅。

- 血栓形成倾向低： 材料表面应光滑，能有效降低血小板和纤维蛋白的附着，减少导管相关性血栓的发生。

- 2. 导管型号：本次采购需包含4F这一常用型号

- 该型号适用于我院绝大多数成年患者及较大龄儿童，能够满足常规输液、输血、输注营养液及大多数静脉药物治疗的需求。招标产品系列中应能提供不同型号（如3F, 5F等）以供临床根据不同患者情况选择，但4F型号必须是主力供应型号。

- 3. 导管设计：必须为末端开口式导管

- 开口设计：此类导管血流动力学特性更优，流速稳定，且便于进行规范的脉冲式冲管和正压封管，是预防导管堵塞的标准要求。

- 赛丁格技术兼容性（超声引导下微插管鞘技术）： 导管必须完全兼容赛丁格穿刺技术。这是现代PICC置管的标准技术，要求导管能够与相应的微插管鞘套件完美配合，实现在超声实时引导下的精准、安全穿刺，尤其适用于血管条件不佳的患者

- 4. 导管后端（体外部分）处理：导管必须为后端可裁剪式设计

- 可修剪设计： 导管末端应预留安全的修剪区域，并带有清晰的长度刻度标识。这允许置管护士在确认导管尖端位置（通常通过胸片定位于上腔静脉下1/3处）后，根据患者个体化体表测量长度，精确地修剪掉导管的多余部分，以实现血管内导管长度的最优化，避免过深或过浅，确保患者安全并减少并发症。

- 连接稳固性： 修剪后，导管与连接件的接口必须牢固、可靠，防止脱落或漏液。

- 经外周中心静脉导管套装的配置要求

| - 类别 | - 物品名称 | - 规格/要求 |
| --- | --- | --- |
| - 个人防护与无菌屏障 | - 无菌手术衣 | - 至少1件，提供术者最大范围的无菌屏障 |
|  | - 无菌手套 | - 2对，提供常用尺码（如7.0, 7.5, 8.0），材质需防过敏、有良好的触感 |
|  | - 治疗巾 / 中单 | - 治疗巾：数张，用于建立初步无菌区 - 洞巾：1张，带有一个适合PICC操作的无菌孔洞 - 大中单（防水）：1张建立最大化无菌屏障。 |
| - 穿刺核心组件 | - 穿刺针 | - 与赛丁格技术配套，规格适宜。 |
|  | - 盲穿刺针 | - 必须配备，用于传统的非超声引导下穿刺方法，以备不时之需 |
|  | - 导引导丝（导丝） | - 赛丁格导丝，表面光滑柔韧，直径与4F导管匹配，长度足够（通常≥45cm） |
|  | - 微插管鞘 | - 包含扩张器和鞘管，与导管型号（4F）匹配，便于导管顺利引入 |
|  | - 破皮器(手术刀片) | - 必要时破皮入鞘 |
| - 辅助器械与用品 | - 无菌镊子 2把 | - 用于消毒，夹取导管 |
|  | - 无菌剪刀 1把 | - 刃口锋利，用于修剪导管和敷料 |
|  | - 软尺 1把 | - 带厘米刻度，用于精确测量置管长度 |
|  | - 压脉带 1根 | - 用于充盈外周血管 |
| - 消毒与敷料 | - 棉球 约10个 | - 用于皮肤消毒 |
|  | - 纱布 若干块 | - 用于擦拭、压迫止血等 |
|  | - 大规格透明敷料 1张 | - 透气、防水、高通透性，便于观察穿刺点 |
|  | - 盛放盐水的塑料杯/碗 1个 | - 用于术中盛装无菌生理盐水 |
| - 备注 | - 以上所有物品必须为无菌独立包装或整体包装于一个完整的无菌盒/包内，开封即用。 |  |