等离子体空气净化消毒机

★1、消毒因子：等离子体。

★2、特定适用空间体积≥100m3。

★3、安装方式：壁挂式安装。

4、循环风量≥800m3/h。

5、等离子体密度分布≥2.9×1017m-3。

▲6、臭氧泄漏量≤0.003mg/m3。（提供有资质的检测机构出具的检测报告）

7、等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯，符合WS/T 648-2019《空气消毒机通用卫生要求》第6.4.2条。

8、设备电源安全性：保护接地阻抗≤0.1Ω。

▲9、设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的平均杀灭率≥99.95%。（提供有资质的检测机构出具的检测报告）

10、设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的菌数≤30（cfu/m3）。

11、设备对100m3空间作业120min后，≥0.5㎛。悬浮粒子数≤1.7×106（粒/m3）

▲12、设备对毒株A/PR8/34进行60min消毒作业后去除率≥99.9%。（提供有资质的检测机构出具的检测报告）

▲13、设备对大肠杆菌进行60Min消毒作业后杀灭率≥99.92%。（提供有资质的检测机构出具的检测报告）

▲14、设备对金黄色葡萄球菌进行60Min消毒作业后杀灭率≥99.92%。（提供有资质的检测机构出具的检测报告）

▲15、设备对白色念珠菌进行60Min消毒作业后杀灭率≥99.92%。（提供有资质的检测机构出具的检测报告）

▲16、设备对肺炎克雷伯氏菌进行60Min消毒作业后杀灭率≥99.92%。（提供有资质的检测机构出具的检测报告）

▲17、设备对黑曲霉菌进行60min消毒作业后杀灭率≥99.9%。（提供有资质的检测机构出具的检测报告）

▲18、设备对冠状病毒（HCoV-229E）进行60min消毒作业后杀灭率≥99.99%。（提供有资质的检测机构出具的检测报告）

19、运行时可显示工作模式、消毒剩余时间、风速、湿度、温度等信息。

20、具有滤网过期、风机故障、等离子故障提示。

21、支持NB协议连接，具备主动发射网络和连接网络功能。

22、具备传输空间地理位置的功能，包括所处楼层、科室。

23、具备传输设备运行状态、生命状态的功能。

24、具备传输设备消毒记录的功能。

25、具备传输故障报警、保养提示的功能。

26、支持设备信息、消毒记录等数据在管理平台的记录和导出。

★27、使用年限≥10年

★≥质保3年