动态血压系统参数

一、技术参数
1、血压数据可回访至医院现有软件内进行查阅及报告打印。

2、支持长达24小时至48小时的长时间记录。

3、测量方法采用示波法进行血压测量。

▲4、血压测量范围：≥0-260（mmHg），最大测量值≥260mmHg。（提供所投产品医疗器械注册证证明）

5、脉搏率测量范围：≥30-220，最大测量值≥220。（提供所投产品医疗器械注册证证明）

6、支持过压保护。当袖带内压力＞40kPa（300mmHg）时，袖带能够自动释压。

7、支持释压保护。袖带加压过程中取掉电池，袖带能够自动释压。

8、支持掉电数据保护。记录过程中取掉电池，不会丢失已经记录的数据。

9、支持自动重测功能。对错误数据可进行自动重测。

10、两节碱性5号电池供电。

▲11、存储容量可储存至少460条以上测试数据。（提供所投产品医疗器械注册证证明）

▲12、屏幕要求为液晶点阵屏显示，可显示全程记录的全部血压趋势图、收缩压、舒张压、脉搏及工作状态信息。（提供说明书验证）

13、具备实时时钟功能，能够显示当前时间。

▲14、能够测定患者体位及运动状态。（提供软件截图验证）

▲15、小时动态血压数据可回放至同品牌的动态心电系统内，对24小时动态血压数据及心电图数据同步显示。（提供二合一报告验证）

16、支持比较分析功能。可对同一患者进行多次测量，进行不同数据间的比较分析。

▲17、支持预设功能。可设置二十多种以上的测量间隔和测量时间，适用于各种不同的测量需求。（提供软件截图验证）

18、具有趋势图功能。能选择显示心率趋势图、平均动脉压、脉压差数据、错误数据、RPP数据趋势图。

19、具备数据表功能。能选择显示全部功能、按小时显示、显示小时平均值、显示错误数据。血压异常数据、错误数据以不同颜色进行标注，并可选择是否显示；可修改或删除数据。

20、柱状图功能。能选择显示全部、白天、晚上柱状图。

21、饼状图功能。能选择显示全部、白天、晚上饼状图。

22、对不同操作医生可设置不同操作密码，登陆界面可选择不同操作科室，多层安全保护机制。

▲23、具备儿童血压模式，具备5个阶段的数据库。（提供软件截图验证）

▲24、具备拟合线数据报告。（提供软件截图验证）

▲25、具备血压平均真实变异性。（提供血压报告验证）

质保期≥3年

使用期限≥6年
配置
	序号
	内容
	单位
	数量

	1
	动态血压主机
	台
	1

	2
	袖套
	个
	1

	3
	背套
	个
	1


