手持裂隙灯招标参数

一、技术参数

▲1、类型：交角休视式

2、改变倍率形式：物镜≥两档可变

▲3、放大倍率：至少包含10X、16X

4、视度补偿：≥±6D

5、瞳距：≥50mm-75mm

6、裂隙宽度：≥0-12mm连续可调

▲7、光斑直径：至少包含0.2mm、1mm、5mm、12mm

▲8、滤色片：至少包含色温转换片、无赤片、钻蓝片

9、光源：LED灯泡

10、电源：锥电池

11、工作时间：≥2.5小时

12、净重：≤900g

- 质保期≥3年

- 使用期限≥10年

- 配置

| - 序号 | - 内容 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 手持裂隙灯主机 | - 台 | - 1 |
| - 2 | - 电池 | - 个 | - 2 |

台式裂隙灯招标参数

一、技术参数

▲1、显微镜类型：伽利略平行夹角式（内置黄色滤光片）

2、变倍方式：≥5 档转鼓变倍式

3、放大倍率：至少包含6.3×、10×、16×、25×、40×

4、目镜倍率：≥12.5×

5、目镜夹角：≥10º

6、瞳距调节范围：≥52mm—80mm

7、屈光度调节：≥- 8D—＋8D

▲8、视场直径：至少包含36.2 mm、22.3 mm、 14mm、 8.9mm、 5.7mm

9、裂隙宽度：≥0-14mm 连续可调（在 14mm 时，裂隙呈圆形）

10、裂隙长度：≥1-14mm 连续可调

11、光源：卤素灯

12、裂隙角度：≥0°-180°由垂直到水平方向连续可调

13、裂隙倾斜：至少包含5°、10°、15°、20°

▲14、滤色片：至少包含隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

▲15、光阑大小：至少包含14mm、10mm、5mm、3mm、2mm、 1mm、0.2mm

▲16、照度：≥150klx

17、底座前后移动：≥115mm

18、底座左右移动：≥110mm

19、底座上下移动：≥30mm

20、颚托支架上下移动：≥80mm

21、颚托支架最大承重：≥5kg

22、电源部分输入电压：～100-240V

- 质保期≥3年

- 使用期限≥8年

- 配置

| - 序号 | - 内容 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 台式裂隙灯主机 | - 套 | - 1 |