脑电生物反馈（多参数生物反馈治疗仪）治疗仪参数

一、信号采集器参数：

脑电（EEG）、肌电（EMG）、皮电（GSR）三个参数

（一）脑电(EEG):

1、电压测量：电压测量误差应不超过±10%范围。

2、共模抑制比：各通道不小于80dB。

3、噪声电平应不大于5μVp-v。

4、耐极化电压：以峰谷值100µV、周期1s标准方波的幅值为基准，加±300mV直流耐极化电压后，幅值偏差不超过标准方波的±5％范围。

5、时间间隔：误差不超过±5％范围。(国家必检项目)

6、脑电电极的生物相容性（国家强制性必检项目）：

与患者接触的材料应无细胞毒性、迟发型超敏反应和皮内反应。该材料必须进行生物相容性的试验或评价。

（二）肌电(EMG):

1、测量范围：为1μV～5000μV。误差不超过±10%范围。

2、输入噪声：小于1μV。

3、共模抑制比：大于80dB。

二、软件功能：

1.视频连续播放反馈软件。（通过参数的变化视频可进行暂停或继续播放的模式）。

2.图片抓取播放反馈软件。（通过参数的变化视频可进行后退或前进的播放模式）。

▲3.脑电、肌电等多参数均可进行单独反馈，做到5-10分钟肌电反馈可使病人先放松，为后续脑电训练提供最佳身心基础，再做20-25分钟脑电生物反馈，起到1+1大于2的效果。从而达到不同病症给予肌电，脑电生物反馈治疗，并采取不同治疗方案点对点的直接治疗及训练。

▲4.操作人员可通过服务器实时调控和观测各个治疗终端脑电图功能（包括动画选择、难易程度、数据分析等）设置及脑电图的变化。

▲5.可调节脑电反馈的频段，针对某一频段或某几段的脑电波进行增加或减弱训练，α、β、θ、δ、SMR五个波段的分别训练及五个波段的组合训练。

▲6.操作人员可以通过服务器统一或自由设定终端训练方式，可以选择同一类型病人统一治疗，也可以有不同疾病类型病人的点对点个性化治疗。

▲7.治疗终端均可分离当作独立单机使用，可分配到其他分院或科室使用。

8.具备心理量表，可针对不同病症患者提供测评诊断病症的轻，中，重从而给与不同的诊治波型（α、β、θ、δ、SMR五个波段）及个性化的立体动画模式进行治疗，可实时反馈治疗数据，在治疗软件运行时可不需要连接wifi、NFC等网络连接技术。

9.在治疗过程中，所有的训练信息都会被存储，以便医生能够对数据进行进一步的分析，以及能够方便将前后不同训练阶段的情况进行比较，以便随时观察治疗效果。

10.具备数据分析平台，对患者的病情进行跟踪性记录和分析。为医师提供大量的数据，保证决策支持的正确性。

11.可输出疗效报告、原始波形、波形分离、小波分析、快速傅里叶变化（FFT）、时频分析、趋势分析，肌电图报告等。

▲12.具备在线伪差鉴别功能，医务人员能准确，及时发现治疗过程中驱动动画的因素(患者躯体动作产生伪差)，以确保患者更好的配合治疗。

13.肌电可根据临床需求随意调整电极位置，训练不同位置肌肉。

▲14.肌电波形信号实时采集，实时播放治疗过程更直观。

▲15.肌电参数阈值可自定义设置，便于不同程度患者的针对性训练。

16.肌电可生成多种报告形式，同时满足患者家属及专业医生的不同需求。

17.肌电采集硬件无需单独更换，只需软件内选择参数及阈值.

18.训练动画临床可以自定义添加各种视频文件，方便训练者更好的配合训练治疗提高依从性。

商务条款：

质保期≥3年（整机质保含附件）

设备使用期限≥8年

配置：

| 序号 | 内容 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放大器 | 套 | 8 |
| 2 | USB数据传输线 | 条 | 8 |
| 3 | 肌电生物反馈治疗软件 | 套 | 8 |
| 4 | 脑电生物反馈治疗软件 | 套 | 8 |
| 5 | 生物反馈伪差鉴别软件 | 套 | 8 |
| 6 | 图片抓取播放生物反馈软件 | 套 | 8 |
| 7 | 数据分析功能软件 | 套 | 8 |
| 8 | 专用脑电、肌电传感器 | 套 | 8 |
| 9 | 金属专用电极片 | 套 | 8 |
| 10 | 电极膏 | 套 | 1 |
| 11 | 服务器 | 套 | 1 |
| 12 | 治疗主机（含无线键盘鼠标） | 台 | 8 |
| 13 | 品牌耳机 | 套 | 8 |
| 14 | 品牌路由器 | 台 | 1 |
| 15 | 品牌打印机 | 台 | 1 |
| 16 | 常规电脑桌椅 | 套 | 9 |

科室确认签字：

日期：