肾脏内科等离子体空气净化消毒机

★1.消毒因子：等离子体。

★2.特定适用空间体积≥100㎥。

★3.安装方式：壁挂式安装。

4.循环风量≥800m3/h。

5.等离子体密度分布≥2.9X1017m-3。（提供第三方检测报告）

▲6.臭氧泄漏量≤0.003mg/m3。（提供第三方检测报告）

7.等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯，符合WS/T 648-2019《空气消毒机通用卫生要求》第6.4.2条。

8.设备电源安全性：保护接地阻抗≤0.1Ω。（提供第三方检测报告）

▲9.设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的平均杀灭率≥99.95%。（提供第三方检测报告）

10.设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的菌数≤30（cfu/m3）。（提供第三方检测报告）

11.设备对100m3空间作业120min后，≥0.5㎛悬浮粒子数≤1.7x10^6（粒/m3）。（提供第三方检测报告）

▲12.设备对毒株A/PR8/34进行60min消毒作业后去除率≥99.9%。（提供第三方检测报告）

▲13.设备对大肠杆菌进行60Min消毒作业后杀灭率≥99.92%。（提供第三方检测报告）

▲14.设备对金黄色葡萄球菌进行60Min消毒作业后杀灭率≥99.92%。（提供第三方检测报告）

▲15.设备对白色念珠菌进行60Min消毒作业后杀灭率≥99.92%。（提供第三方检测报告）

▲16.设备对肺炎克雷伯氏菌进行60Min消毒作业后杀灭率≥99.92%。（提供第三方检测报告）

▲17.设备对黑曲霉菌进行60min消毒作业后杀灭率≥99.9%。（提供第三方检测报告）

▲18.设备对冠状病毒（HCoV-229E）进行60min消毒作业后杀灭率≥99.99%。（提供第三方检测报告）

19.运行时可显示工作模式、消毒剩余时间、风速、湿度、温度等信息。

20.具有滤网过期、风机故障、等离子故障提示。

21.支持NB协议连接，具备主动发射网络和连接网络功能。

22.具备传输空间地理位置的功能，包括所处楼层、科室。

23.具备传输设备运行状态、生命状态的功能。

24.具备传输设备消毒记录的功能。

25.具备传输故障报警、保养提示的功能。

26.支持设备信息、消毒记录等数据在管理平台的记录和导出。

27.生产企业具备ISO9001和ISO13485认证证书，具备ISO14001环境管理体系认证证书，具备ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。

★≥质保3年

★使用年限≥10年

数量：6台