包一：

【注射泵参数】

一、技术参数

1.注射精度±1.8%

▲2.速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h

▲3.注射泵需通过NMPA三类注册证，支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）

4.快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

5.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

6.注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推

7.7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式；

8.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

9.支持药物库，可储存5000种药物信息

10.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色

▲11.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

12.电池工作时间6.5小时@5ml/h，防异物及进液等级IP44

13.整机重量不超过1.7kg

▲14.输注泵支持接入同品牌中央监护系统，实现输注泵、监护仪、呼吸机信息同屏查看

二、质保期≥5年

三、使用期限≥10年

四、配置

| - 序号 | - 内容 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 主机 | - 台 | - 6 |

【输液泵参数】

一、技术参数

1.支持输血，输肠内营养功能，无需专用输血管路

2.输液精度±5%

3.速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h

4.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

5. 8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式

▲6.输液泵需通过NMPA三类注册证，支持使用镇痛，化疗，胰岛素药物输注

▲7.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持30种以上颜色

8.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

▲9.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

10.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警

11.具备上下两个空气传感器，可检测管路上下端的气泡大小

12.电池工作时间5小时@25ml/h，防异物及进液等级IP44

13.整机重量不超过1.5kg

二、质保期≥5年

三、使用期限≥10年

四、配置

| - 序号 | - 内容 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 主机 | - 台 | - 5 |
| - 2 | - 输液架 | - 个 | - 5 |

包二：

【胰岛素泵参数】

一、技术参数

1、外形尺寸：5.8x9.2x2.0cm。

2、重量：85g

3、储药器装药量：3ml

▲4、胰岛素泵配套耗材要求：需原厂生产带管路的鲁尔接口皮下软针和鲁尔接口皮下钢针，配备助针器，确保无痛进针，安全植入；耗材有效期4 年。

▲5、屏幕显示：屏幕解锁后背景灯自动亮灯和8 秒自动熄灯省电功能，有剩余电量显示功能，有储药器剩余药量显示功能。

▲6、按键锁防误触：延时 30 秒自动锁定，双键解锁。

7、基础率：可分 24 段，0.1-35u/h，步长 0.1u/h，3 种基础率模式。

8、可设置临时基础率 0.5－24H; 0.1-35u/h; ±1% 可调整。

9、大剂量：具有大剂量向导功能，0.1－25U，大剂量增量0.1U。

10、大剂量输注方式：具备常规、方波、双波三种。

▲11、每日总量：可回顾40 天的每一天输注总量。

12、使用 1 节 AAA 干电池，经济实用。

▲13、大剂量输注快捷按钮：解锁后可一键进入设置大剂量输注屏幕显示。

14、报警记录：可回顾32 次报警记录，屏幕需显示每条报警准确报警的日期时间以及报警的中文具体内容（非代码） 。

▲15、报警方式和数值：响铃或振动两种模式。低液量报警值10U 至50U 可调整。

16、充盈记录：可回顾64 次的充盈记录，以及充盈时间和日期。

17、大剂量历史查询：可回顾90 次大剂量历史。

18、安全设置：具有开机自检和手动检查功能，50 种安全系统程序监视。

19、系统自动阻塞检测：最大输液压力（即阻塞提示时产生的丸剂量）7U胰岛素，触发阻塞压力阈值：13 PSI

20、可设置目标值：血糖目标8 个，碳水化合物系数8 个，胰岛素敏感系数8 个。

▲21、具有餐前大剂量预设模式和基础率智能分段功能，自动基础率需满足6、8、24 段三种固定数值。注：带号条款为重要参数。

二、质保求≥5年

三、使用期限≥8年

四、配置

| - 序号 | - 内容 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 胰岛素泵 | - 台 | - 5 |
| - 2 | - 布袋 | - 个 | - 5 |
| - 3 | - 绑带 | - 个 | - 5 |
| - 4 | - 皮套 | - 个 | - 5 |
| - 5 | - 防尘塞 | - 个 | - 5 |
| - 6 | - 电池盖钥匙 | - 把 | - 5 |
| - 7 | - 沐浴袋 | - 个 | - 5 |